## powder_cal horizontal
Powder Calibration, Re: | [8 empty] | Sample | a (nm)
[9 empty] | Ge | 0.56575
Nominal values: | [8 empty] | Ni-4p | 0.35238 | 4 mm plate
| l= | 0.1727 | (i.e. expected or last calibration wavelength) | [5 empty] | Ni-5c | 0.35241 | 5 mm cylinder
| f= | 0 | (i.e. phi-zero preset on spectrometer) | [5 empty] | Ni-ref | 0.3524 | Ref a
Ni-5c | a= | 0.35241 | (i.e. known lattice constant of Ni powder sample) | [5 empty] | Si | 0.54309
fit data: | 980022
runs |  |  | <f>
1,2,3,4 |  |  | -48.015 | 0.0057586 | [6 empty] | -48.015 | 0.0057586
5,6,7,8 |  |  | -56.0765 | 0.0058758 | [6 empty] | -56.0765 | 0.0058758
9,10,11,12 |  |  | -83.4498 | 0.0083195 | [6 empty] | -83.4498 | 0.0083195
2, 9 |  |  | -102.6457 | 0.010022 | [6 empty] | -102.6457 | 0.010022
[11 empty] | -109.2248 | 0.018026
Calculation values | [7 empty] | Lambda | PHI0 |  | Lambda | 1.661 | A
l= | 0.1727 | new l | 0.1661 |  |  |  |  | 0.1661 | 0.16533 |  | PHI0 | 0.16533 | deg.
fo= | 0.16533
(hkl) | d-nom | f |  | a-calc | a-new |  |  | a-error
(111) | 0.20347 | -48.015 | 0.0057586 | 0.36642 | 0.35242 | 3.9606e-05 | 0.10396 | 1.277e-05
(200) | 0.17621 | -56.0765 | 0.0058758 | 0.36641 | 0.35241 | 3.3809e-05 | 0.0012631 | 1.2016e-06
(220) | 0.1246 | -83.4498 | 0.0083195 | 0.36637 | 0.35238 | 2.8603e-05 | 1.2966 | -3.257e-05
(311) | 0.10626 | -102.6457 | 0.010022 | 0.36642 | 0.35243 | 2.4597e-05 | 0.57173 | 1.8598e-05
c2
|  |  | St.Dev.: | 2.3794e-05 | 2.2885e-05 |  | 0.81109
|  |  | Averages: | 0.36641 | 0.35241
Summary
| fo | l
Calculated | 0.16533 | 0.1661
Error | 1.1162e-05 | 1.1215e-05
| fo | St. Dev. | c2 | new l
|  | 2.3794e-05 | 0.81109 | 0.1661
1 | 0.13833 | 6.6337e-05 | 2.0083 | 0.16605
2 | 0.14094 | 6.1178e-05 | 1.8472 | 0.16605
3 | 0.14337 | 5.643e-05 | 1.6998 | 0.16606
4 | 0.14564 | 5.2082e-05 | 1.5658 | 0.16606
5 | 0.14775 | 4.8124e-05 | 1.4451 | 0.16607
6 | 0.1497 | 4.4547e-05 | 1.3373 | 0.16607
7 | 0.1515 | 4.1339e-05 | 1.2421 | 0.16607
8 | 0.15316 | 3.8486e-05 | 1.159 | 0.16608
9 | 0.15468 | 3.5974e-05 | 1.0876 | 0.16608
10 | 0.15606 | 3.3786e-05 | 1.0271 | 0.16608
11 | 0.15733 | 3.1903e-05 | 0.97685 | 0.16609
12 | 0.15847 | 3.0301e-05 | 0.93581 | 0.16609
13 | 0.15949 | 2.8957e-05 | 0.90298 | 0.16609
14 | 0.16041 | 2.7844e-05 | 0.87729 | 0.16609
15 | 0.16123 | 2.6934e-05 | 0.85765 | 0.1661
16 | 0.16195 | 2.6201e-05 | 0.84298 | 0.1661
17 | 0.16258 | 2.5616e-05 | 0.83231 | 0.1661
18 | 0.16313 | 2.5156e-05 | 0.82475 | 0.1661
19 | 0.1636 | 2.4798e-05 | 0.81957 | 0.1661
20 | 0.16399 | 2.4523e-05 | 0.81613 | 0.1661
21 | 0.16433 | 2.4313e-05 | 0.81394 | 0.1661
22 | 0.1646 | 2.4155e-05 | 0.8126 | 0.1661
23 | 0.16481 | 2.4038e-05 | 0.81183 | 0.1661
24 | 0.16498 | 2.3952e-05 | 0.81142 | 0.1661
25 | 0.16511 | 2.3891e-05 | 0.81122 | 0.1661
26 | 0.1652 | 2.3849e-05 | 0.81113 | 0.1661
27 | 0.16526 | 2.3822e-05 | 0.8111 | 0.1661
28 | 0.1653 | 2.3806e-05 | 0.81109 | 0.1661
29 | 0.16532 | 2.3797e-05 | 0.81109 | 0.1661
30 | 0.16532 | 2.3794e-05 | 0.81109 | 0.1661
31 | 0.16533 | 2.3794e-05 | 0.81109 | 0.1661
32 | 0.16533 | 2.3793e-05 | 0.81109 | 0.1661
33 | 0.16533 | 2.379e-05 | 0.81109 | 0.1661
34 | 0.16535 | 2.3782e-05 | 0.81109 | 0.1661
35 | 0.16539 | 2.3767e-05 | 0.8111 | 0.1661
36 | 0.16545 | 2.3742e-05 | 0.81113 | 0.1661
37 | 0.16554 | 2.3705e-05 | 0.81122 | 0.1661
38 | 0.16567 | 2.3657e-05 | 0.81142 | 0.16611
39 | 0.16584 | 2.3597e-05 | 0.81183 | 0.16611
40 | 0.16605 | 2.3529e-05 | 0.8126 | 0.16611
41 | 0.16633 | 2.3456e-05 | 0.81394 | 0.16611
42 | 0.16666 | 2.3385e-05 | 0.81613 | 0.16611
43 | 0.16705 | 2.3328e-05 | 0.81957 | 0.16611
44 | 0.16752 | 2.3299e-05 | 0.82475 | 0.16611
45 | 0.16807 | 2.3319e-05 | 0.83231 | 0.16611
46 | 0.1687 | 2.3414e-05 | 0.84298 | 0.16611
47 | 0.16942 | 2.3615e-05 | 0.85765 | 0.16611
48 | 0.17024 | 2.3958e-05 | 0.8773 | 0.16612
49 | 0.17116 | 2.4486e-05 | 0.90299 | 0.16612
50 | 0.17218 | 2.524e-05 | 0.93582 | 0.16612
51 | 0.17333 | 2.6265e-05 | 0.97687 | 0.16612
52 | 0.17459 | 2.7601e-05 | 1.0272 | 0.16612
53 | 0.17597 | 2.9282e-05 | 1.0877 | 0.16613
54 | 0.17749 | 3.1336e-05 | 1.1591 | 0.16613
55 | 0.17915 | 3.3785e-05 | 1.2422 | 0.16613
56 | 0.18095 | 3.6642e-05 | 1.3374 | 0.16614
57 | 0.1829 | 3.9918e-05 | 1.4453 | 0.16614
58 | 0.18501 | 4.362e-05 | 1.566 | 0.16615
59 | 0.18728 | 4.7751e-05 | 1.7 | 0.16615
60 | 0.18971 | 5.2316e-05 | 1.8475 | 0.16616
61 | 0.19233 | 5.7318e-05 | 2.0087 | 0.16616